Příloha č. 4 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Podklady ke kategorizaci prací a pracovišť s otevřenými zářiči  (k  § 40 vyhlášky)  

Tabulka č. 1 
Základní požadavky na standardní vybavení pracoviště s otevřenými zářiči 

------------	+--------------------------------------------------------------- 
Kategorie   	|Základní požadované vybavení pracoviště ventilačními a pracoviště  
		|izolačními zařízeními s otevřenými|a na úroveň provedení kanalizace zářiči       
------------	+--------------------------------------------------------------- 
I.          	|Jako běžná chemická laboratoř, tj. stěny a strop s omyvatelným             
		|a neporézním povrchem, podlaha pokryta odolnou dobře             
		|čistitelnou podlahovinou (např. PVC), pracovní povrchy z lehce             
		|čistitelného materiálu (např. laminát nebo nerez), celistvé a             
		|bezešvé, odpadní jímka z lehce čistitelného materiálu, může být             
		|přímo napojena na kanalizaci. 
------------	+--------------------------------------------------------------- 
II.         	|Jako dobře vybavená chemická laboratoř, tj. kromě požadavků na             
		|pracoviště kategorie I navíc utěsněné spoje mezi podlahou,             
		|stěnami, stropem a pracovními povrchy, digestoř, kanalizace             
		|zpravidla napojena na samostatnou záchytnou nádrž. 
------------	+--------------------------------------------------------------- 
III.        	|Jako velmi dobře vybavená chemická laboratoř, tj. kromě             
		|požadavků na pracoviště kategorie II navíc vybavení             
		|podtlakovými skříněmi a kanalizací napojenou na samostatnou             
		|záchytnou nádrž. 
------------	+---------------------------------------------------------------  

Tabulka č. 2 
Koeficienty vybavenosti pracovního místa 

+-----------------------------------		+---------------------------------	+ 
|Vybavení pracovního místa          	|Kategorie pracoviště s otevřenými	| 
|izolujícími a ventilačními         		|zářiči                           	| 
|zařízeními                         		+----------	+----------	+----------	+ 
					|I.         	|II.       	|III.      	| 
+-----------------------------------		+---------	+----------	+----------	+ 
|Podtlaková hermetizovaná skříň 	|10         	|10        	|1         	| 
|s rukavicemi nebo manipulátory     	|           	|          	| 	|
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Částečně hermetizovaná podtlaková  	|10         	|1         	|0,1       	| 
|skříň                              			|           	|          	| 
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Uzavřený eluční, či podobný systém 	|1         	|1         	|0,1       	| 
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Radiochemická digestoř,            		|1         	|1         	|0,1       	| 
|skříň s laminárním prouděním       	|          	|          	|          	| 
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Volná plocha anebo pracovní stůl   	|0,1        	|0,1       	|0,01      	| 
|v místnosti se sestupným laminárním	|           	|          	|          	| 
|prouděním                          		|           	|          	|          	| 
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Běžná chemická digestoř            	|0,1        	|0,01      	|0,001     	| 
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Skříň bez ventilace (ochranný štít,	|0,1        	|0,01      	|0,001     	| 
|stan ap.)                          		|           	|	|          	|	
+-----------------------------------		+----------	+----------	+----------	+ 
|Volná plocha, pracovní stůl        	|0,01       	|0,001     	|0,0001    	| 
+--------------------------+-----+-----+-----+  

Tabulka č. 3 
Charakteristika materiálů a práce s nimi v závislosti na fyzikální charakteristice   zpracovávaných   materiálů   a   na   náročnosti a potenciální rizikovosti prováděných pracovních operací 

---------------	+-------------------------------------------------------------- 
Charakteristika
		|Popis podle fyzikální charakteristiky zpracovávaných materiálů materiálů      
		|a podle náročnosti a potenciální rizikovosti prováděných a práce s nimi 
		|pracovních operací 
---------------	+-------------------------------------------------------------- 
Normální       	|Pracovní operace se suchými pevnými radioaktivními materiály,                
		|např. vážení, dělení, ohřívání, chov laboratorních zvířat s                
		|aplikovanými radionuklidy. 
---------------	+-------------------------------------------------------------- 
Za mokra       	|Pracovní operace s radioaktivními materiály v roztoku, kromě                
		|těkavých kapalin.
 ---------------	+-------------------------------------------------------------- 
Těkavé
 kapaliny	|Pracovní operace s tritiovanými kapalinami, značenými               
		|organickými kapalinami, roztoky s radioaktivním jódem, nebo                
		|s jinými kapalinami, kde je možný vznik radioaktivních výparů                
		|nebo kontaminace vzduchu. 
---------------	+-------------------------------------------------------------- 
Potenciálně   	|Pracovní operace se suchými pevnými radioaktivními materiály, prašné         
		|kde je možný vznik významného množství respirabilního prachu,                
		|například rozmělňování, drcení nebo mletí látek a přesévání                
		|nebo přesýpání suchých prašných materiálů.
 ---------------	+--------------------------------------------------------------  

Tabulka č. 4 
Maximální aktivity na pracovním místě 

-----------	+------------------------------------------------------------ 
Kategorie  	|maximální aktivita na jednom standardně vybaveném a) 
pracoviště 
		|pracovním místě  b) s          
		|v závislosti na charakteristice materiálů a práce s nimi c) 
otevřenými 
		|a konverzním faktoru hinh pro příjem vdechnutím d) 
zářiči     	+--------------	+--------------	+---------------	+-------------            
		|normální       	|za mokra      	|těkavé         	|Potenciálně           
						|kapaliny       	|prašné 
-----------	+---------------	+--------------	+---------------	+------------- 
I          	|60 Sv / h      	|3000 Sv/h     	|1 Sv / h       	|3 Sv / h            
		|         inh   	|         inh  	|        inh    	|        inh 
-----------	+---------------	+--------------	+---------------	+------------- 
II         	|600 Sv / h     	|2.104 Sv/h    	|150 Sv / h     	|600 Sv / h            
		|          inh  	|          inh 	|          inh  	|          inh 
-----------	+---------------	+--------------	+---------------	+------------- 
III        	|8000 Sv/h      	|3.105 Sv/h    	|1600 Sv/h      	|8000 Sv/h            
		|         inh   	|          inh 	|         inh   	|         inh 
-----------	+---------------	+--------------	+---------------	+------------- 

a) 	Standardně  vybaveným   pracovním  místem  je   pracovní  místo    vybavené tak, že  tomuto vybavení odpovídá v tabulce  č. 2 této    přílohy koeficient vybavenosti pracovního místa rovný jedné. 

b) 	Pro  přírodní  uran  a  thorium,  ochuzený  a  obohacený  uran,    radionuklidy  Sm-147,  Th-232,  U-235  nebo  U-238  se  použijí    desetinásobky v tabulce uvedených hodnot. 

c) 	Charakteristiky  materiálů  a  práce  s  nimi  jsou  vysvětleny    v tabulce č. 3 této přílohy. 

d) 	Konverzní faktory  hinh pro příjem  vdechnutím u pracovníků  se    zdroji uvedené v tabulkách přílohy č. 3.