Příloha k vyhlášce č. 32/2002 Sb.

Požadavky na závaží

1.	DEFINICE
1.1	Závaží
Fyzikální míra hmotnosti, jejíž konstrukční a metrologické vlastnosti jsou určeny tvarem, velikostí, materiálem, úpravou, jmenovitou hodnotou a maximální dovolenou chybou.
1.2	Sada závaží
Řada závaží, umístěná většinou v kazetě, takové kombinace, která umožňuje vážení všech zátěží od minimální jmenovité hodnoty závaží po součet všech závaží v sadě v posloupnosti, ve které je minimální jmenovitá hodnota závaží v sadě jednotkou.
Posloupnost sady závaží je následující:
(1; 1; 2; 5) . 10^n kg
(1; 1; 1; 2; 5) . 10^n kg
(1; 2; 2; 5) . 10^n kg
(1; 1; 2; 2; 5) . 10^n kg
V tomto vyjádření n představuje buď nulu, nebo celé kladné nebo záporné číslo.
1.3	Etalonová závaží
Závaží používaná pro kontrolu vah a závaží jsou etalonová závaží.

2.	JMENOVITÉ HODNOTY ZÁVAŽÍ
Jmenovitá hodnota závaží musí být rovna 1 x 10^n kg nebo 2 x 10^n kg nebo 5 x 10^n kg; v tomto vyjádření představuje n buď nulu, nebo celé kladné nebo záporné číslo.

3.	KONVENČNÍ HMOTNOST
3.1	Konvenční hmotnost je taková hmotnost závaží, která je ve vzduchu o hustotě 1,2 kg/m^3, při teplotě 20 °C a normálním barometrickém tlaku vyvážena referenčním závažím o hustotě 8000 kg/m^3, za předpokladu užití stejných jednotek hmotnosti.
3.2	Maximální dovolené chyby uvedené v bodě 4 se vztahují ke konvenční hmotnosti.

4.	MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ CHYBY PŘI PRVOTNÍM EHS OVĚŘENÍ
4.1	Maximální dovolená kladná nebo záporná chyba pro každé jednotlivé závaží je dána v mg v níže uvedené tabulce:
Jmenovité hodnoty | Třída E_1 | Třída E_2 | Třída F_1 | Třída F_2 | Třída M_1
50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
5 kg | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250
2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100
1 kg | 0,50 | 1,5 | 5 | 15 | 50
500 g | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 7,5 | 25
200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10
100 g | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5
50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0
20 g | 0,025 | 0,080 | 0,25 | 0,8 | 2,5
10 g | 0,020 | 0,060 | 0,20 | 0,6 | 2,0
5 g | 0,015 | 0,050 | 0,15 | 0,5 | 1,5
2 g | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,4 | 1,2
1 g | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,3 | 1,0
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8
200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6
100 mg | 0,005 | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4
20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3
10 mg | 0,002 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25
5 mg | 0,002 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20
2 mg | 0,002 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20
1 mg | 0,002 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20

5.	OBECNÝ TVAR ZÁVAŽÍ
5.1	Závaží jeden gram a závaží násobků jednoho gramu
5.1.1	Závaží třídy M_1 má mít tvar závaží střední třídy přesnosti.
5.1.2	Závaží ostatních tříd přesnosti mohou mít vnější rozměry závaží střední třídy přesnosti. Závaží od 10 kg do 1 g mohou být také válcová nebo tvaru mírně komolého kuželu zakončeného hlavou.
5.1.2.1	Výška tělesa musí být přibližně rovna střednímu průměru, dovolený rozdíl mezi středním průměrem a výškou se pohybuje mezi 3/4 a 5/4 tohoto průměru.
5.1.2.2	U všech závaží musí výška hlavy ležet mezi středním průměrem a polovinou středního průměru tělesa.
5.1.3	Závaží třídy E_1, E_2 a F_1 nesmějí mít hlavu; mohou být tvořena jednoduchým válcovým tělesem.
5.1.4	Závaží třídy E_1 a E_2 musí být odlita z jednoho kusu; ostatní závaží mohou mít justovací dutinu uzavřenou hlavou nebo jiným vhodným způsobem. Objem justovací dutiny nesmí přesáhnout 1/5 celkového objemu závaží.
5.2	Závaží jeden gram a díly závaží jeden gram
Závaží jeden gram a díly závaží jednoho gramu musí být mnohoúhlé ploché plíšky nebo drátky, vhodného tvaru k usnadnění manipulace.
Tvar závaží musí udávat jejich jmenovitou hodnotu.
Mnohoúhlé ploché plíšky, jejich tvar a hodnoty:
trojúhelník (1 - 10 - 100 - 1000) mg
čtverec (2 - 20 - 200) mg
pětiúhelník (5 - 50 - 500) mg
Mnohoúhlé drátky a jejich hodnoty:
1 segment (1 - 10 - 100 - 1000) mg
2 segmenty (2 - 20 - 200) mg
5 segmentů (5 - 50 - 500) mg
Tam, kde jsou dvě nebo tři závaží v sadě identická, musí být odlišena jednou nebo dvěma hvězdičkami nebo tečkami v případě plíšků a jedním nebo dvěma zahnutími v případě drátků.
5.3	Závaží 20 kg a 50 kg, jiná než závaží třídy M_1, mohou mít vhodný tvar podle způsobu manipulace.

6.	SLOŽENÍ ZÁVAŽÍ
6.1	Závaží musí být vyrobena z kovu nebo kovové slitiny. Kov nebo slitina musí být takové jakosti, že za normálních podmínek použití je opotřebení závaží vzhledem k maximálním dovoleným chybám jeho třídy přesnosti zanedbatelné.
6.1.1	Závaží musí být vyrobeno z čistého kovu nebo slitiny takové hustoty, aby odchylka hustoty závaží byla taková, že odchylka hustoty vzduchu o 10 % vzhledem ke stanovené hustotě (1,2 kg/m^3) nezpůsobí chybu větší než 1/4 maximální dovolené chyby.
6.1.2	Kov nebo slitina závaží třídy E_1, E_2 a F_1 musí být nemagnetické.
6.2	Odolnost vůči korozi a odprýskávání kovu nebo slitiny pravoúhlých závaží 5 kg až 50 kg třídy M_1 musí být alespoň stejná jako u šedé litiny.
6.3	Válcová závaží třídy M_1 o jmenovitých hodnotách, které jsou menší nebo se rovnají 10 kg, musí být vyrobena z mosazi nebo materiálu jakosti alespoň stejné jako mosaz.
6.4	Jakosti stanovené v bodech 6.2 a 6.3 lze získat prostřednictvím vhodné úpravy povrchu.

7.	JAKOST POVRCHU
7.1	Veškeré vnější plochy závaží včetně základny a hran musí být zcela hladké. Povrch závaží třídy E_1, E_2, F_1 a F_2 nesmí při prohlídce pouhým okem vykazovat žádné póry a musí být pečlivě vyleštěn.
Povrch válcových závaží třídy M_1 od 10 kg do 1 kg musí být vyleštěn a nesmí při prohlídce pouhým okem vykazovat pórovitost. Jakost povrchu pravoúhlých závaží 50 kg, 20 kg, 10 kg a 5 kg třídy M_1 musí být srovnatelná s šedou litinou litou do pískové formy.
7.2	Povrch jednogramových závaží a jejich násobků třídy E_1, E_2, F_1 a F_2 může být chráněn pokovením.
7.3	Povrch jednogramových závaží a jejich násobků třídy M_1 může být chráněn vhodným povlakem.

8.	JUSTOVACÍ MATERIÁL
Závaží třídy F_1 a F_2 s justovací dutinou musí být justovány buď materiálem, ze kterého jsou vyrobena, nebo čistým cínem nebo molybdenem.
Závaží třídy M_1 mohou být justována olovem.

9.	NÁPISY
9.1	Plíšková nebo drátková závaží o jmenovité hodnotě, která je menší nebo se rovná jednomu gramu, nesmějí nést označení jmenovité hodnoty.
9.2	Závaží o jmenovité hodnotě, která se rovná nebo je větší než jeden gram:
- ve třídě E_1 a E_2 nesmějí nést žádné označení jmenovité hodnoty,
- ve třídě F_1 musí nést pouze označení jmenovité hodnoty, jak je stanoveno v bodě 9.2.1, toto označení musí být provedeno brynýrováním nebo vyryto,
- ve třídě F_2 musí nést nápisy stejné jako pro třídu F_1 doplněné písmenem F,
- ve třídě M_1 musí nést na vrchním povrchu tělesa nebo na hlavě číselné označení jmenovité hodnoty, za kterým následuje symbol příslušné jednotky, buď zahloubené, nebo provedené jako reliéf.
Válcová závaží musí být označena písmenem M buď zahloubeným, nebo provedeným jako reliéf; pravoúhlá závaží musí být označena písmenem M, které může být provedeno libovolně některým z těchto způsobů. 
9.2.1	Jmenovité hodnoty závaží musí být vyznačeny v:
- kilogramech u závaží 1 kg a více,
- gramech u závaží od 1g do 500 g.
9.2.2	Závaží, která se v řadě vyskytují dvakrát nebo třikrát, musí být rozlišena jednou nebo dvěma hvězdičkami nebo tečkami.

10.	ZNAČKA PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ
Kazety obsahující závaží třídy E_1, E_2, F_1 a všechny kazety obsahující gramové závaží a jeho díly musí být zaplombovány se značkou prvotního EHS ověření.
U závaží třídy F_2 musí být značka prvotního EHS ověření umístěna na krytu justovací dutiny a tam, kde není justovací dutina, na základně závaží. U závaží třídy M_1 od 1 g do 50 kg musí být značka prvotního EHS ověření umístěna na olověné plombě justovací dutiny nebo v případě závaží bez justovací dutiny na základně.

11.	ULOŽENÍ
11.1	Samostatná závaží a řady závaží třídy E_1, E_2, F_1 a F_2 musí být uloženy v kazetách.
11.2	U třídy M1
-	musí být samostatná závaží nebo řady závaží do hodnoty 500 g uloženy v kazetách, 
-	mohou být závaží mající jmenovitou hodnotu větší než 500 g uložena v kazetách, policích nebo jednotlivě bez ochrany.
11.3	Víka kazet musí být označena třídou závaží, která jsou v kazetách: E_1; E_2; F_1; F_2; M_1.