Příloha č. 6 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

METODY MĚŘENÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ EMISÍ

I. Princip metody pro kontinuální měření emisí - měřená látka

- absorpce beta záření	tuhé znečišťující látky
- fotometrie	tuhé znečišťující látky
absorpce viditelného záření	tuhé znečišťující látky
- infračervená spektrometrie	SO_2, CO, NO_x (NO), HCl, HF
- nedisperzní infračervená absorpční spektrometrie (NDIR) CO_2, CO_2, SO_2, NO, NO_2, NH_3, H_2S, CS_2, jednotlivé organické sloučeniny
- ultrafialová spektrometrie	SO_2, NO_x (NO), CO
- nedisperzní infračervená absorpční spektrometrie (NDUV) CO, CO_2, SO_2, NO, NO_2, NH_3, jednotlivé organické sloučeniny
- potenciometrie 	F^- a Cl^-
- kolorimetrie 	H_2S
- plamenoionizační detekce 	TOC
- katalytické spalování 	TOC
- chemoluminiscence 	NO_x (NO)
- paramagnetismus	O_2
- elektrochemická s keramickým elektrolytem	O_2, H_2O 
- psychrometrická vysokoteplotní metoda	H_2O
- hmotnostní spektrometrie (MS) současně všechny jednotlivé organické látky, TOC, většina plynných anorganických látek
- infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) - TOC, současně všechny plynné anorganické i organické látky s výjimkou slouč. s homoatomárními molekulami
- měření diferenčního tlaku Prandtlovy trubice	rychlost proudění plynu 
- tepelná anemometre	rychlost proudění plynu 
- měření rychlosti šíření ultrazvuku	rychlost proudění plynu

II. Požadavky na přístroje pro kontinuální měření emisí 

a) minimální stanovitelné množství 	do 2 % rozsahu,
b) okolní teplota 	od + 5 ^oC do 35 ^oC nebo 
od - 10 ^oC do + 55 ^oC,
c) teplotní závislost nulového	menší než ± 2 % 
bodu (zero) při změně o 10 ^oC	z nejcitlivějšího rozsahu (větší vliv musí být kompenzován),
d) teplotní závislost kontrolního	menší než ± 3 % z rozsahu 
 bodu (span) při změně o 10 ^oC	(větší vliv musí být kompenzován),
e) rušivý vliv všech ostatních složek	± 4 % z nejcitlivějšího rozsahu 
na měření
f) 90 % časová hodnota	nesmí být větší než 200 sekund včetně odběrového zařízení,
g) posun nulového bodu (zero) během 	nesmí být při nejcitlivějším rozsahu větší
kontrolního intervalu	než ± 2 %,
h) posun kontrolního bodu (span) během 	nesmí být při nejcitlivějším rozsahu 
kontrolního intervalu	větší než ±2 %,
i) odběr vzorku a odběrová zařízení	jsou konstruována tak, že nedochází
k zanášení pevnými látkami a k sorpcím měřené látky,
j) nulový bod (zero) a kontrolní bod (span)	musí být během intervalu kontroly 
min. 1x zaznamenán na registračním zařízení,

k) výrobcem musí být stanoveny intervaly justování, tj. nastavení nulového bodu (zero) a kontrolního bodu (span) a údržby, 

l) odběrná trasa musí být provedena a provozována tak, aby nedocházelo ke ztrátám analytu a poruchám funkce trasy.

III. Metody analýzy pro kontinuální měření emisí^*)

Číslo normy | Název normy | Účinnost od
ČSN ISO 10155 (83 4616) | Stacionární zdroje emisí - Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic - Charakteristiky, zkušební metody a specifikace | 1.7.1998
ČSN ISO 10396 (83 4770) | Stacionární zdroje emisí - Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek | 1.7.1998
ČSN ISO 7935 (83 4701) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod | 1.7.1998
ČSN ISO 10849 (83 4704) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod | 1.7.1998
ČSN EN 12619  (83 4742) | Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku ve spalinách. Kontinuální metoda s použitím plamenového ionizačního detektoru | 1.5.2000
ČSN 83 4611 | Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. |
ČSN 83 4711-7 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého | 1.3.1983
ČSN 83 4740 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů. Metoda infračervené absorpční spektroskopie | 1.6.1991

^*) Vysvětlivka: Za součást této přílohy je dále nutno považovat veškeré platné normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN, které jsou nebo budou vydány Českým normalizačním institutem, a které souvisí s prováděním jednorázového měření emisí látek znečišťujících ovzduší.